XD452型 相位(频率仪

使用说明书

武汉新电新技术有限公司

# XD452型相位(频率仪

# 使　用　说　明　书

概  述

XD452型相位(频率仪以单片机为核心，配以高速外围芯片组合而成，它克服了目前市场上相位表只能测量工频信号的缺陷，当被测信号工频达2000Hz左右时，该表仍能保证相当精度。该表显示窗口多，能同时显示被测信号的频率／周期 、相位／COSφ。

特  点

      * 输入信号频域宽

        * 测量精度高

#         * 可同时信号的频率／周期、相位／COSφ

        * 智能化程度高，相位测量校零操作

        * 各信号通道之间完全隔离

.1.

技术指标

1、频率／周期测量:

·信号输入频域:35Hz(3500Hz

·分辨率:35Hz(650Hz：0.01Hz

650Hz(3500Hz. 0.1Hz

·周期显示:时间单位ms,分辨率0.001ms

2、相位／COSΦ测量:

·测量范围:

Φ:0.0(359.9°

COSΦ:±1

·测量精度:

35Hz(350Hz〈±0.2°

350Hz(650Hz〈±0.3°

650Hz(1500Hz〈±0.4°

1500Hz(2000Hz〈±0.5°

3、输入阻抗:

·通道1: U1，U2≥150KΩ

·通道2: I1，I2≤0.2Ω

4、信号输入最大幅值:

·U≤250V 或用户指定

·I≤5A 或用户指定

.2.

原理框图

┌──────────┐        ┌──────────┐

│      频率显示      │        │      角度显示      │

└────┬─────┘        └────┬─────┘

↑                              ↑

┌───┴───────────────┘

↑                    ┌───────────┐

┌┴┐                  │        ┌──────┼┐

│译│        ┌──┐  │        │    ┌──┐││  ┌─┐

│码│        │    ├─┼────┴─→┤    │││  │地│

│器│        │8031│  ↓      ┌─┐  │2764├┘│  │址├─┐

└┬┘┌──┐│    ├←┼┬┬→┤锁├→┤    │  └→┤选│  │

↑  │I/O │└──┘  │↑↑  │存│  └──┘      │择├┐│

└←┤ 扩 ├←────┘││  │器│                └─┘││

│ 展 │            ││  └─┘                      ││

└──┘            ││    ┌────────────┘│读

┌───┘└──┼────┐                │取

┌────┴──┐读取信号│┌───┴───┐        │信

│  相差计数    ├←───┘│   周期计数   ├←───┘号

│   锁存器     ├←───┐│    锁存器    ├←┐

└────┬──┘锁存信号│└───┬───┘  │锁

↑              │        ↑          │存

└───┐      └────┼───┐  │信

│        ┌───┘      │  │号

计数脉冲 ┌─┴────┴─┐    清零  │  │

┌─┐          ┌─→┤ 高 速 计 数 器 ├←───┐│  │

│高│      ┌─┴─┐└────────┘    ┌─┴┴─┴┐

│频│      │ 与门 │  ┌──────────┤ 控 制 器 │

│振│      └┬─┬┘  │                    └─┬──┬┘

│荡│        ↑  ↑    │                        ↑    ↑

│器├────┘  └──┘                        │    └被测

└─┘                                            └───信号

.3.

# 结构示意图

.4.

通道结构示意图

.5.

相位·频率仪面板说明

①  ②   ③     ④     ⑤     ⑥         ⑦           ⑧

- 电源开关                ② 频率/周期显示窗口

- 频率/周期显示选择键     ④ 相位测量校零操作键

⑤ 相位/ COSΦ显示选择键   ⑥ 信号通道1输人端子

⑦ 通道信号形式选择键      ⑧ 信号通道2输人端子

.6.

# 相位·频率仪后面板说明

⑴   电源插座

⑵   保险管

⑶   通风孔

.7.

 操作使用说明

按键功能

１、电源按钮

该按钮为自锁式按钮，按下此按钮则本仪表接通电源，此时，两个显示窗口均有随机数显示，再次按此按钮则切断电源。

2.、选择按钮

该按钮为周期／频率选择，以选择Ｔ／Ｆ窗口的显示内容，Ｔ(ms)灯亮显示输入信号的周期，Ｆ(Hz)灯亮则显示输入信号的频率。

3、复位按钮

由于采取隔离措施以及信号通道器件所带的测量误差(相角误差)，在测量相角或COSΦ时，需对该误差进行补偿，每按一次该键 ，该仪表可自动消除当前工作状态下相角的测量误差，以提高测量相角的精度 ，仪表每次自校零的时间约为

.8.

1秒钟，每次读数之前，建议按一次此按钮, 以提高测量精度。

4、COSΦ／Φ选择按钮

该按钮为COSΦ／Φ选择，以选择COSΦ／Φ窗口的显示内容，COSΦ灯亮表示显示值为COSΦ的值，“－”灯亮则表示COSΦ为负数，Φ灯亮则表示显示值为通道１信号与通道２信号之间的相角。

5、Ｕ／Ｉ选择按钮

在通道１和通道２中的这两个按钮，用来选择通道中输入信号的形式 ，以选择电压Ux或电流Ix，并以发光二极管提示，灯亮表示选中。（角标Ｘ＝１，２）



.9.

频率、周期的测量

本仪器可用来测量某个信号的频率或周期，当用来测量频率或周期时，输入信号必须接至通道１，输入信号的形式由Ｕ／Ｉ选择按钮选择，并将信号接入相应的插孔之中。显示形式由Ｔ／Ｆ按钮选择，周期的单位是ms ，频率的单位是Hz。

相角、功率因数的测量

本仪器可测量通道１与通道２间两通道上信号的夹角或功率因素 ，具体有如下四种组合： U1～U2、 U1～I2、 I1～U2、 I1～I2,Φ与COSΦ显示选择由COSΦ／Φ选择按钮决定，Φ夹角的定义是通道１超前通道２之角度，而COSΦ即为测量角Φ的COSΦ之值 ，COSΦ的符号由“－”表示，灯亮为负号，灯灭为正号，U1、I1、U2、I2端子上的“*”号表示同名端。

.10．

对输入信号的要求

各通道上的输入信号应在如下范围之内：

10V≤U1≤250V；

10V≤U2≤250V；

0.1A≤I1≤5A；

0.1A≤I2≤5A；

否则测量误差较大。

注意事项

当本仪表的信号通道１长时间无信号输入时，可能会导致频率或周期窗口显示异常。若出现该情况请用户对本仪表进行重新开机操作。

  仪器一般故障及其处理

１、接通电源无任何显示

可能原因：电源保险丝断(在电源插座上方)。

２. Ｔ／Ｆ，COSΦ／Φ两窗口长时间无变化显示或异常显示

原因：机内程序死机。 解决办法：关机后，重新开机

.11.          

附录1：

武汉新电高技术公司独家研制生产

XD系列微电脑移相器技术性能一览表

| 型 号 参 数 | XD1130型 | XD1350型 | XD1352型 | XD1310型 | XD3310A型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参 考 相 | 相 数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 电流输出 | 0~15A | 0~15A | 0~15A | 0~15A恒流 | 0.5~10A恒流 |
|  | 电压输出 | 1~110V | 1~220V | 1~220V |  |  |
|  | 功 率 | 200VA | 500VA | 1000VA | 30VA | 60VA |
|  | 波 形 | 系统 | 系统 | 系统 | 系统/标准正弦 | 系统/标准正弦 |
| 移 相相 | 相 数 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 电流输出 | 0~10A | 0~10A | 0~10A |  |  |
|  | 电压输出 | 1~110V | 1~70V恒压 | 1~70V恒压 | 1~220V恒压 | 1~110V恒压 |
|  | 功 率 | 100VA | 300VA | 300VA | 75VA | 75VA |
|  | 波 形 | 标准正弦 | 标准正弦 | 标准正弦 | 标准正弦 | 标准正弦 |
|  | 移相误差 | ≤(0.5( | ≤(0.5( | ≤(0.5( | ≤(0.5( | ≤(0.5( |
| 波形失真度 | ≤2％ | ≤2％ | ≤2％ | ≤2％ | ≤2％ |
| 外形尺寸（mm） | 400×360×180 | 440×400×200 360×240×160 | 440×400×200 360×240×160 | 440×400×200 | 440×400×200 |
| 重 量 | 18Ｋg | 15Ｋg 17Ｋg | 12Ｋg 12Ｋg | 12Ｋg | 13Ｋg |

工作电源均为：单相２２０Ｖ(１０％，５０Hz

附录2：武汉新电高技术公司独家研制生产微电流继电器一览表

XDJC系列微电流冲击继电器

| 型 号 | 额定电压(DC) | 最小冲击动作返回电流 | 最大稳定电 流 | 功耗 | 触点容量 | 安装形式 | 开孔尺寸 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XDJC-11 | 24～220V | 40～12mA | 1A | ＜3W | 0.5A/220V | 嵌入式 | 105×65mm | 预警回路 |
| XDJC-12 | 24～220V | 30mA | 1A | ＜3W | 0.5A/220V | 嵌入式 | 105×65mm | 事故回路 |
| XDJC-21 | 220V | 12mA | 1A | ＜5W | 2A/220V | 凸出式 | 80×115mm | 预警回路 |
| XDJC-23 | 24～110V | 40～12mA | 1A | ＜5W | 2A/220V | 凸出式 | 80×115mm | 预警回路 |
| XDJC-22 | 24～220V | 30mA | 1A | ＜5W | 2A/220V | 凸出式 | 80×115mm | 事故回路 |

XDDX系列微电流闪光继电器

| 型 号 | 额定电压(DC) | 最小启动电 流 | 最大稳定电 流 | 功耗 | 闪光频率 | 触点容量 | 安装形式 | 开孔尺寸 | 音响提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XDDX-1 | 24～220V | 8mA | 2A | ＜5W | 60±20次/分 | 2A/220V | 嵌入式 | 105×65mm | 无 |
| XDDX-11 | 24～220V | 8mA | 2A | ＜5W | 60±20次/分 | 2A/220V | 嵌入式 | 105×65mm | 有 |
| XDDX-12 | 24～220V | 8mA | 2A | ＜5W | 60±20次/分 | 2A/220V | 嵌入式 | 116×141mm | 无 |
| XDDX-14 | 24～220V | 8mA | 2A | ＜5W | 60±20次/分 | 2A/220V | 嵌入式 | 116×141mm | 有 |
| XDDX-2 | 220V | 8mA | 2A | ＜5W | 60±20次/分 | 2A/220V | 凸出式 | 81×56mm | 无 |
| XDDX-21 | 220V | 8mA | 2A | ＜5W | 60±20次/分 | 2A/220V | 凸出式 | 81×56mm | 有 |
| XDDX-23 | 24～110V | 8mA | 2A | ＜5W | 60±20次/分 | 2A/220V | 凸出式 | 81×56mm | 无 |
| XDDX-24 | 24～110V | 8mA | 2A | ＜5W | 60±20次/分 | 2A/220V | 凸出式 | 81×56mm | 有 |

AD11系列节能灯具

| 品 名 | 型 号 | 电压等级 | 开孔尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半导体双灯光示牌 | AD11-(77*31)/24 | 24V～380V | 79×32.5mm |
| 半导体单灯光示牌 | AD11-(39*31)/24 | 24V～380V | 41×32.5mm |
| 半导体微型光示牌 | AD11-(56*22)/24 | 24V～380V | 58×23.5mm |
| 半导体节能信号灯 | AD11-25 | 6.3V～380V | φ25 |
| 半导体节能信号灯 | AD11-30 | 6.3V～380V | φ30 |
| 带灯按钮 | LA38-11/301 | 6.3V～380V | φ25 |
| 带灯按钮 | LA38-22/202 | 6.3V～380V | φ25 |

武 汉 新 电 新 技 术有 限 公 司

公司地址：武汉市 广八路30 宏盛大厦904室

邮政编码：430070    电话: (027)87875025

目   录

概述…………………………………………………… 1

特点…………………………………………………… 1

技术指标……………………………………………… 2

XD452型相位·频率仪原理框图…………………… 3

XD452型相位·频率仪结构示意图………………… 4

XD452型相位·频率仪通道结构示意图…………… 5

XD452型相位·频率仪面板图……………………… 6

XD452型相位·频率仪后面板图…………………… 7

操作使用说明

按键功能……………………………………………… 8

频率、周期的测量……………………………………10

相角、功率因素的测量………………………………10

对输入信号的要求……………………………………11

仪器一般故障及其处理………………………………11

# Text boxes

U1

测量

U2

XD450型相位·频率仪面板图

XD452型相位·频率仪后面板图

⑴                      ⑵                 ⑶

武汉新电新技术有限公司

#### 220VAC

#### 保险

( 频域宽

( 测量精度高

( 数字式显示

( 一表多用

I1

电源及

被测信号

输入

主  板

相位显示

频率显示

显示板

电源及

被测信

号输入

通道1

通道2

校零

I2

测量

校零